Анемометр              				  AC012A

(Швидкість та напрям вітру)

Анемометр – датчик, який може під’єднуватися до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Анемометр насправді складається з двох датчиків, закріплених на одному кронштейні і здатних вимірювати швидкість та напрям вітру. Вітрові ковпаки застосовуються для вимірювання швидкості вітру, а флюгери – для вимірювання напряму вітру.

Діапазон датчика швидкості вітру складає від 4 до 280 км/г (2,5 –174 міль на годину).

Діапазон датчика напряму вітру складає 0° – 360°.

Анемометр призначений для застосування при проведенні різних дослідів в галузі кліматології та науки про довкілля.

Анемометр підключається до реєстратора даних за допомогою лише одного кабелю.

Типові дослідження

- Вимірювання швидкості та напряму вітру

- Збирання метеорологічних даних впродовж тривалого періоду часу в аудиторії та за її межами

Принцип роботи

Вимірювання напряму вітру:

Флюгер розміщується на потенціометрі, який може обертатися у невизначений спосіб, призводячи до вироблення вихідної напруги, яка відповідає напряму флюгера.

Вимірювання швидкості вітру:

Вітрові ковпаки крутяться під дією вітру. До осей ковпаків прикріплено невеликий магніт, який генерує імпульс при кожному повороті. Реєстратор спочатку обчислює кількість імпульсів, а потім – швидкість вітру.

Характеристики датчика швидкості вітру

| Діапазон: | 4 – 280 км/г 2,5 –174 міль/г |
| --- | --- |
| Точність: | ± 5% |
| Роздільна здатність: | 0,1 км/г |
| Частота замірів: | До одного заміру на секунду |
| Тип входу реєстратора даних | Цифровий |

Характеристики датчика напряму вітру

| Діапазон: | 0° – 360° |
| --- | --- |
| Роздільна здатність: | ± 0,09° |
| Точність: | ± 7° |
| Частота замірів: | До одного заміру на секунду |
| Тип входу реєстратора даних | Цифровий |

Технічні примітки

- При використання анемометру реєстратор даних має бути в режимі 8 входів

- Анемометр завжди повинен використовуватися з одним кабелем-розгалужувачем

- Частота замірів не перевищує одного заміру на секунду

- Анемометр повинен підключатися до цифрових виходів реєстратора даних. Для реєстраторів MultiLogPRO та TriLink це перші два входи, у Nova5000 всі входи –цифрові.

Перелік обладнання для анемометра (АС012А)

Розетка типу mini-din   10242

Датчик напряму/швидкості вітру АС012

Кабель-розгалужувач  DT011

Калібрування

Анемометр постачається повністю відкаліброваним і подальшого калібрування не потребує.

Застосування анемометра з реєстратором даних Nova5000 та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab CE.

- Під’єднайте кабель-розгалужувач до анемометру.

- Під’єднайте вихід розгалужувача із позначкою  до виходів І/О-1 реєстратору даних Nova5000.

- Під’єднайте другий вихід розгалужувача із позначкою S до виходів І/О-2 реєстратору даних Nova5000.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів.

- Зніміть позначку з клітинки Автоматичне розпізнання датчиків.

- Виберіть датчик швидкості вітру із випадаючого меню навпроти входу І/О-1.

- Виберіть датчик напряму вітру із випадаючого меню навпроти входу І/О-2.

- Натисніть на вкладку Частота і оберіть частоту замірів реєстратора даних.

- Натисніть на вкладку Заміри і оберіть кількість замірів, які необхідно здійснити.

- Натисніть ОК.

- Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Застосування анемометра з реєстраторами даних MultiLogPRO або TriLink та програмним забезпеченням MultiLab

- Якщо застосовується реєстратор MultiLogPRO, встановить режим 8 виходів.

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab PC.

- Під’єднайте кабель-розгалужувач до анемометру.

- Під’єднайте вихід розгалужувача із позначкою  до виходів І/О-1 реєстраторів даних MultiLogPRO або TriLink.

- Під’єднайте другий вихід розгалужувача із позначкою S до виходів І/О-2 реєстраторів даних MultiLogPRO або TriLink.

- Натисніть кнопку Майстер встановлення на головній панелі інструментів MultiLab.

- Виберіть датчик швидкості вітру із випадаючого меню навпроти входу І/О-1.

- Виберіть датчик напряму вітру із випадаючого меню навпроти входу І/О-2.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів та кількість зразків реєстратора даних. Натисніть Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).