Струм (±2.5 A)                                                DT005

МАЛЮНОК

Датчик струму (±2.5 A) можна підключити до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Датчик струму являється амперметром, що вимірює значення струму в діапазоні від -2.5 до

2.5 A. Він є диференціальним датчиком, який може вимірювати як постійний, так і змінний  струм, і є ідеальним для використання у широкому спектрі дослідів у фізиці та хімії.

Датчик не має плаваючого заземлення (Floating Ground).

Датчик міститься у пластиковому корпусі датчику Fourier Systems, і має два міцних бананових штекери для легкого підключення.

Типові застосування

- електрорушійна сила (електромагнітне поле) та внутрішній опір

- V-I характеристики проводу, електричної лампи та діоду

- Опір проводу – Закон ома

- Послідовні та паралельні ланцюги

- Магнітне поле соленоїду в залежності від струму

- Ланцюг змінного струму - RCL резонанс

Принцип роботи

Датчик струму має підключатися до ланцюгу послідовно.

Всередині датчику міститься резистор 0.1 Ом.

Відповідно до закону Ома, напруга, виміряна на такому резисторі, становитиме 1/10 струму у такому резисторі. Виміряна напруга проходить через блок підсилення і налаштовується на діапазон 0-5 В, що є діапазоном, прийнятним для аналогово-цифрового перетворювача.

Належний результат потім записується у пам'ять реєстратора даних.

Характеристики датчику

| Діапазон: | ± 2.5 A |
| --- | --- |
| Вхідний струм: | Постійний або змінний |
| Точність: | ±3 % в усьому діапазоні |
| Роздільна здатність (12-біт): | 1.25 мА |
| Частота вимірювання за замовченням: | 10 замірів на секунду |
| Вхідний опір: | 0.1 Ом |
| максимальний вхідний струм: | 5 А |

Технічні примітки

• Замкніть два з’єднувальні проводи датчику струму (±2.5 A) перед підключенням їх до входів датчику реєстратора даних.

• Для точних вимірювань підключіть його негативний вхід (чорний) до негативного входу джерела живлення (земля).

Калібрування

Датчик Струму (±2.5 A) не потребує калібрування.

Використання датчику струму з вашим реєстратором даних та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab (з вашого ПК або з Nova5000).

- Підключіть датчик струму (±2.5 A) до входу датчику реєстратора даних (починаючи з I/O-1).

- Натисніть Установка на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту вимірювання реєстратора даних та кількість замірів. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Приклад використання датчику струму (±2.5 A)

Магнітне поле у соленоїді

Магнітне поле у центрі соленоїда пропорційне струму, що проходить через соленоїд. Графік залежності магнітного поля В від струму є прямою лінією і показує, що магнітне поле збільшується лінійно зі струмом. Дивіться  знімок екрану нижче.

МАЛЮНОК

Малюнок 1: Залежність магнітного поля від струму

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступною адресою:

Web- сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, перегляньте розділ частих запитань:

http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном один рік, що означає, що на період дванадцять місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).