Мікрофонний датчик   				    DT008

Мікрофонний датчик може під’єднуватися до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Мікрофонний датчик є звуковим датчиком, який створює на виході напругу ±2,5 В. Мікрофонний датчик не є датчиком рівня шуму, проте розроблений безпосередньо для вивчення властивостей звукових хвиль голосів та музичних інструментів. Мікрофонний датчик може також застосовуватися для вимірювання швидкості звуку. Датчик розташований у пластиковому корпусі Fourier Systems. Частотний діапазон датчика складає 35-10 000 Гц.

Типові дослідження

- Вимірювання швидкості звуку

- Вимірювання звукових коливань

- Порівняння хвильових форм звучання різних музичних інструментів або тварин

- Дослідження характеру зміни хвильових показників при зміні амплітуди та частоти

Принцип роботи

Мікрофонний компонент всередині мікрофонного датчика містить перемінний конденсатор. Одна з обкладок конденсатора насправді є звукочутливою мембраною, яка рухається назад-вперед у міру резонування звукових хвиль крізь неї. Цей конденсатор паралельно під'єднується до резистора. Коли конденсатор заряджений і звукові хвилі приводять у рух мембрану, що є однією із обкладок конденсатора, змінюється відстань між обкладками, ємність конденсатора, а також напруга на конденсаторі та опорі. Потім ця напруга встановлюється у діапазоні 0-5 В, який є прийнятним для аналого-цифрового перетворювача реєстратора даних, та перетворюється у значення ±2,5 В. Після цього відповідний результат записується та зберігається у пам'яті реєстратора даних.

Характеристики датчика

| Діапазон частот: | 35 – 10 000 Гц |
| --- | --- |
| Діапазон: | ±2,5 В |
| Роздільність (12-біт): | 1,22 мВ |
| Максимальна частота замірів: | 20 000 замірів на секунду Примітка: Частота реєстрації даних повинна бути в 5 разів ______, ніж частота вимірювань |

Технічні примітки

Мікрофонний датчик може застосовуватися для вивчення голосу людини та звучання музичних інструментів (найкращим джерелом звуку є камертони).

Переконайтеся, що звукові хвилі знаходяться в межах діапазону частот, зазначеного в характеристиках датчика.

З метою отримання максимально точних даних, рекомендується встановити частоту реєстрації даних в 5 разів ______ за частоту вимірювань.

Калібрування

Мікрофонний датчик не потребує калібрування.

Застосування мікрофонного датчика з реєстраторами даних Fourier та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab (з вашого ПК або з Nova5000).

- Під’єднайте мікрофонний датчик до виходу реєстратора даних (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Приклад застосування мікрофонного датчика

Вимірювання двох інтерферуючих звукових хвиль, що створюють звукове коливання

Мал. 1: Зображення звукових коливань

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).