Вологість (5% точність)     DT014

МАЛЮНОК

Датчик вологості можна підключити до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Датчик вологості є датчиком відносної вологості, що здійснює вимірювання в діапазоні від 0 до 100% відносної вологості. Датчик міститься у пластиковому корпусі датчику Fourier Systems, і обладнаний гвинтом калібрування зміщення нуля.

Цей датчик переважно використовується для вимірювань параметрів навколишнього середовища, а також біологічних та метеорологічних вимірювань.

Типові застосування

- Дослідження властивостей дихання тіла

- Спостереження за біотичними умовами надворі

- Вивчення метеорологічних зв’язків між вологістю, температурою та світлом

- Моніторинг впливу природної вентиляції на клімат в приміщенні

- Дослідження втрати тепла шляхом виділення поту людським тілом

Принцип роботи

Датчик вологості базується на компоненті чутливому до вологості.  Цей компонент фактично є конденсатором змінної ємності, який змінює свою ємність відповідно до вологості у навколишньому середовищі. Датчик є частиною електронного генератора, що змінює частоту разом із зміною вологості. Частота генератора перетворюється на напругу. Ця напруга потім налаштовується на діапазон 0-5 В, що є діапазоном, прийнятним для аналогово-цифрового перетворювача. Належний результат потім записується і зберігається у пам'яті реєстратора даних.

Характеристики датчику

| Діапазон: | 0 % - 100 % ВВ * |
| --- | --- |
| Точність: | ±8 % (10 % - 90 % ВВ *) |
| Роздільна здатність (12-біт): | 0.05 % ВВ * |
| Зберігання датчику: | Не піддавайте впливу сонячного проміння |

* ВВ = Відносна вологість

Калібрування

Датчик вологості постачається повністю відкаліброваним.

Щоб виконати подальше калібрування, скористайтеся гвинтом калібрування зміщення, що знаходиться на зворотній стороні корпусу датчику. Скористайтеся зразковим лічильником вологості, щоб виміряти вологість і розпочніть запис. Вставте пласку викрутку у калібрувальний отвір і повільно поверніть калібрувальний гвинт, доки не отримаєте еталонне значення.

Використання Датчику вологості з реєстраторами даних Fourier та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab (з вашого ПК або з Nova5000)

- Підключіть датчик вологості до входу датчику реєстратора даних (починаючи з I/O-1). Датчик автоматично розпізнається програмним забезпеченням MultiLab.

- Натисніть Установка на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту вимірювання реєстратора даних та кількість замірів. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Обслуговування

Датчик вологості чутливий до світла, тому не піддавайте його впливу сонячного проміння.

Приклад використання датчику вологості

Магнітне поле у соленоїді

Вплив високої температури на наше тіло може призвести до підвищення температури тіла. Для полегшення тепловиділення, суттєво підвищується виділення поту. У цьому досліді ми вимірюємо вплив зростаючої температури руки на тепловиділення через випаровування поту. Датчик вологості використовується для вимірювання випаровування поту.

МАЛЮНОК

Малюнок 1: Вимірювання випаровування поту

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступною адресою:

Web- сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, перегляньте розділ частих запитань:

http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном один рік, що означає, що на період дванадцять місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).