Датчик тиску (0 – 700 кПа)  	      DT015-1

Датчик тиску (0 – 700 кПа) може під’єднуватися до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Датчик тиску (0 – 700 кПа) є датчиком абсолютного тиску газу, який вимірює зовнішній прикладений тиск відносно до референтного значення нульового тиску всередині датчика. Датчик тиску має діапазон 0 – 700 кПа (0 – 6,9 атмосфер або 0 – 7000 мілібар).

Датчик містить пластикову трубку з конектором із фіксатором Люера, що підходить для проведення досліджень у таких невеликих посудинах як шприци та клапани.

Датчик тиску застосовується для проведення різних досліджень з біології, хімії та фізики.

Датчик розміщується у пластиковому корпусі Fourier Systems і оснащений двостороннім калібрувальним гвинтом.

Типові дослідження

- Закон Бойля-Маріотта

- Закон Гей-Люссака

- Вимірювання швидкості хімічної реакції

Принцип роботи

Основний сенсорний елемент всередині датчика тиску складається з чутливої до тиску мембрани та приєднаного до неї гнучкого резистора. Гнучкий резистор змінює свій опір при нагинанні. При зміні тиску змінюється опір, і за законом Ома змінюється падіння напруги навколо нього. Потім ця напруга посилюється до діапазону 0-5 В, що є прийнятним для аналого-цифрового перетворювача реєстратора даних. Потім дані тиску обчислюються та записуються у пам'ять реєстратора.

Характеристики датчика

| Діапазон: | 0 – 700 кПа |
| --- | --- |
| Точність: | ±3 % від повного діапазону |
| Роздільність 12-біт: | 0,18 кПа |
| Частота замірів за замовчуванням: | 10 замірів на секунду |
| Час відклику (для 90% змін у показаннях): | 1 мс |
| Діапазон робочих температур: | 0 °C – 85 °C |
| Додаткові характеристики: | Оснащений двостороннім калібрувальним гвинтом |

Калібрування

Датчик тиску (0 – 700 кПа) не потребує калібрування.

З метою подальшого калібрування у задній частині корпусу датчика розміщений двосторонній калібрувальний гвинт. Застосуйте до датчика відоме значення еталонного тиску та розпочніть запис даних. Помістіть плоску викрутку у калібрувальний отвір і повільно прокрутіть калібрувальний гвинт, поки не буде досягнуто референтного значення.

Застосування датчика тиску з реєстратором даних Nova5000 та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab CE.

- Під’єднайте датчик тиску до виходу реєстратора Nova5000 (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Застосування датчика тиску з реєстраторами даних MultiLogPRO або TriLink та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab.

- Під’єднайте датчик тиску до виходу реєстратора даних (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Вибір одиниць вимірювання

MultiLab відображує дані у кПа. Щоб змінити кПа на мілібари або атмосфери:

1. Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів.

2. Натисніть Властивості  навпроти виходу датчика тиску.

3. Поставте позначку навпроти бажаної одиниці тиску і натисніть ОК.

Встановлення поточних показань датчика тиску на нуль

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab (з вашого ПК або з Nova5000).

- Під’єднайте датчик тиску до першого виходу реєстратора даних І/О-1. Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів.

- Натисніть кнопку Властивості  навпроти входу Датчика тиску.

- Виберіть вкладку Встановлення на нуль (Обнуління).

- Поставте позначку навпроти позиції Встановити поточні показання на нуль.

- Натисніть ОК.

- Запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Приклад застосування датчика тиску

Закон Бойля-Маріотта

Гази відрізняються від рідких та твердих речовин своєю здатністю до стискання у набагато менші об’єми. Відповідно до закону Бойля-Маріотта, об’єм пробної кількості газу при заданій температурі змінюється обернено пропорційно до прикладеного тиску .

У цьому досліді ми простежуємо зв'язок між тиском та об’ємом шляхом визначення впливу змін в об’ємі повітря на стиснуте повітря, закрите у колбі при постійній температурі.

Мал. 1: Графік відношення тиску до 1/об’єму при постійній температурі

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).