Датчик тиску (150 – 1500 мбар)    DT015

Датчик тиску (150 – 1500 мбар) може під’єднуватися до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Датчик тиску (150 – 1500 мбар) є датчиком абсолютного тиску газу, який вимірює зовнішній прикладений тиск відносно до референтного значення нульового тиску всередині датчика. Датчик розміщується у пластиковому корпусі Fourier Systems і має діапазон 150 – 1500 мбар (0,148 – 1,134 атмосфер або 15 – 115 кПа).

Датчик тиску застосовується для проведення різних досліджень з біології, хімії та фізики. Крім того, він застосовується як альтиметр (вимірювач висоти, на якій ви знаходитеся) та барометр для здійснення різних метеорологічних вимірювань.

Типові дослідження

- Дослідження випаровування води з наземних рослин – транспірація

- Вимірювання інтенсивності фотосинтезу у водних рослин

- Вимірювання інтенсивності дихання проростаючих насінин

- Дослідження впливу світла на інтенсивність фотосинтезу

- Дослідження закону ідеального газу.

Принцип роботи

Основний сенсорний елемент всередині датчика тиску складається з чутливої до тиску мембрани та приєднаного до неї гнучкого резистора. Гнучкий резистор змінює свій опір при нагинанні. При зміні тиску змінюється опір, і за законом Ома змінюється падіння напруги навколо нього. Потім ця напруга посилюється до діапазону 0-5 В, що є прийнятним для аналого-цифрового перетворювача реєстратора даних. Потім дані тиску обчислюються та записуються у пам'ять реєстратора.

Характеристики датчика

| Діапазон: | 150 – 1150 мбар |
| --- | --- |
| Точність: | ±1 % від повного діапазону |
| Роздільність 12-біт: | 0,25 мбар |
| Частота замірів за замовчуванням: | 10 замірів на секунду |
| Час відклику (для 90% змін у показаннях): | 1 мс |
| Діапазон робочих температур: | 0 °C – 85 °C |

Калібрування

Датчик тиску (150 – 1150 мбар) не потребує калібрування.

Застосування датчика тиску з реєстратором даних Nova5000 та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab CE.

- Під’єднайте датчик тиску до виходу реєстратора Nova5000 (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Застосування датчика тиску з реєстраторами даних MultiLogPRO або TriLink та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab.

- Під’єднайте датчик тиску до виходу реєстратора даних (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Вибір одиниць вимірювання

MultiLab відображує дані у мілібарах. Щоб змінити мбар на кПа або атмосфери:

1. Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів.

2. Натисніть Властивості  навпроти виходу датчика тиску.

3. Поставте позначку навпроти бажаної одиниці тиску.

4. Натисніть ОК.

Встановлення поточних показань датчика тиску на нуль

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab (з вашого ПК або з Nova5000).

- Під’єднайте датчик тиску до першого виходу реєстратора даних І/О-1.

- Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів.

- Натисніть кнопку Властивості  навпроти входу Датчика тиску.

- Виберіть вкладку Встановлення на нуль (Обнуління).

- Поставте позначку навпроти позиції Встановити поточні показання на нуль.

- Натисніть ОК.

- Запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Приклад застосування датчика тиску

Інтенсивність фотосинтезу у водних рослин – Елодея

Нижченаведений графік демонструє приклад дослідження фотосинтезу, в якому спостерігається підвищення тиску, спричинене утвореним киснем, у порівнянні з тиском навколишнього середовища.

Мал. 1: Дослідження фотосинтезу, проведене за допомогою датчика тиску

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).