Датчик рН                              DT016A

Датчик рН можна під'єднати до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Датчик рН здатний вимірювати повний діапазон 0 – 14 рН і застосовується у різних дослідженнях з біології, хімії та науки про довкілля.

Цей датчик може замінити звичайний рН-метр і, крім того, він автоматично збирає дані та зміни рН під час хімічних реакцій і відображає ці зміни на графіку.

Датчик рН (DT016A) складається з адаптера Fourier Systems (DT017) та рН-електрода (DT018) і оснащений автоматичною системою температурної компенсації.

Типові дослідження

- Кислотно-основне титрування

- Дослідження якості води

- Підкислення молока та інших продуктів

- Вимірювання рН в екстрактах тканин

- Спиртове бродіння дріжджів

Принцип роботи

рН-електрод містить два напівелементи. Один містить контрольний (еталонний) елемент відомої концентрації Н+. Інший, у нижній частині електрода, - чутлива до Н+ скляна мембрана. Адаптер вимірює та підсилює різницю потенціалів між двома напівелементами.

Рівень рН (рН= - log (Н+)) обчислюється з різниці потенціалів.

Характеристики датчика

| Діапазон вимірювань: | 0 – 14 рН |
| --- | --- |
| Точність: | 2% від повного діапазону, після температурної компенсації |
| Роздільна здатність (12-біт): | 0,004 рН |
| Температурна компенсація: | Так |
| Діапазон робочих температур: | Від 0 C до 50 C |
| Час реакції для 95% показань: | 10 секунд |
| Частота замірів за замовчуванням: | 10 замірів на секунду |
| Особливості: | Укомплектований вигнутою викруткою |
| Зберігання датчика: | Зберігати рН-електрод у розчині для зберігання, якщо прилад не використовується |

Комплектація

- Адаптер та електрод, разом                                                                     DT016А

- Адаптер, окремо 			                                                     DT017

- Електрод з контейнером, що містить буферний розчин із рН 4,01        DT018

Адаптер та електрод, разом Адаптер, окремо Електрод, окремо DT-016А DT-017 DT-018

Встановлення обладнання

- Під’єднайте електрод до адаптера.

- Під’єднайте адаптер до входу реєстратора даних.

Необхідне обладнання

- Реєстратори даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink

- Промивна склянка з дистильованою або деіонізованою водою

- Декілька чистих лабораторних стаканів

- Лабораторні серветки

Технічні примітки

- Якщо інші види датчиків електрохімічного типу (датчик кисню або електропровідності) одночасно розміщуються у тому самому розчині і під’єднані до одного реєстратора даних, вони можуть перешкоджати сигналам один одного. Тримайте датчики якомога далі один від одного – необхідна відстань залежатиме від електропровідності розчину. Якщо проблему не вирішено, спробуйте під'єднати датчики до різних реєстраторів даних або робити заміри кожним датчиком по черзі.

- Щоб застосувати температурну компенсацію, датчик температури має бути  під’єднаний до реєстратора даних разом із датчиком рН (датчик температури слід під'єднати до Входу 1).

Підготовка електрода для початкового використання

  - Приберіть захисний флакон або ковпачок з електроду, ретельно промийте електрод дистильованою водою і обережно витріть його чистою лабораторною серветкою.

  - У термочутливому балоні електрода під час перевезення могли з'явитися повітряні бульбашки. Тримайте електрод проти світла та перевірте його на наявність повітряних бульбашок. Якщо вони є, обережно стряхніть електрод донизу (як термометр), щоб прибрати бульбашки з термочутливого балона на наконечнику електрода.

Калібрування

Датчик електропровідності поставляється вже повністю відкаліброваним.

Проте для досліджень, які вимагають надзвичайно точного калібрування, у комплектацію датчика входить спеціальна вигнута викрутка, розміщена у задній частині корпусу адаптера. Помістіть електрод у стандартний розчин (буферний або розчин рН 7) і почніть реєстрацію даних. Введіть плоску викрутку в калібрувальний отвір і повільно прокручуйте калібрувальний гвинт, поки не отримаєте контрольне значення.

Використання датчика рН з реєстраторами даних Fourier та програмним забезпеченням MultiLab

- Промийте електрод дистильованою водою та промокніть лабораторною серветкою.

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab (з вашого ПК або Nova5000).

- Під’єднайте датчик температури (DT029) до першого входу реєстратора даних I/O-1.

- Під’єднайте датчик рН до входу I/O-2.

- Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик температури і датчик рН.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків.

- Помістіть електрод у лабораторний стакан із зразком та магнітною мішалкою.

- Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Догляд

- Наприкінці вимірювання вийміть електрод із зразка; промийте електрод дистильованою водою над стаканом для зливу. Промокніть електрод лабораторною серветкою. Тепер електрод готовий до зняття показань рН на інших зразках.

- Після використання зберігайте рН-електрод у спеціальному контейнері із розчином для зберігання.

- Рекомендований розчин для зберігання складається із 50% буферного розчину рН 4 та 50% 4М солі KCl.

Очищення електрода

Не застосовуйте сильні (активні) розчинники (напр., ацетон, тетрахлорид вуглецю і т.д.) для очищення рН-електрода. Не забудьте перекалібрувати електрод після очищення.

- Якщо електрод став маслянистим або жирним, обережно промийте його під теплою водопровідною водою, застосовуючи засіб для миття посуду. Ретельно промийте свіжою водопровідною, а потім – дистильованою водою. На 30 хвилин занурте електрод у розчин для зберігання рН-електрода після процедури очищення. Перед використанням перекалібруйте електрод.

- Якщо електрод піддавався дії протеїнових або аналогічних матеріалів, на 5 хвилин занурте його у кислотний пепсин, інвентарний номер ASI - CS 0003. Ретельно промийте дистильованою водою. Помістіть у розчин для зберігання на 30 хвилин перед перекалібруванням.

- Якщо після попередніх процедур очищення відклик електрода не було відновлено, занурте електрод у 0,1 М HCl на 30 хвилин. Ретельно промийте дистильованою водою. Проведіть перекалібрування після використання.

- Якщо відклик електрода досі не відновлено, замініть електрод.

Приклад застосування рН-електрода

Окислення молока

У даному дослідженні ми спостерігаємо за змінами рН у молоці, що тримається у термосі, впродовж 30-годинного інкубаційного періоду.

Мал.1: Окислення молока

Діагностика неполадок

Якщо значення рН виходять за межі діапазону датчика, перевірте правильність підключення всіх кабелів датчика.

Технічна підтримка

За технічною підтримкою звертайтесь за наступною адресою:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, перегляньте розділ частих запитань:

http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).