Датчик температури ТС-К

(0 °C - 1200 °C)   				   DT025

Датчик температури ТС-К (0 °C – 1200 °C) може під’єднуватися до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Датчик температури є термоелектричним датчиком типу К (ТС-К) з діапазоном 0 °C – 1200 °C. Датчик є надзвичайно точним і має максимально допустиму похибку 2% від повного діапазону.

Датчик ТС-К, як правило, застосовується для здійснення вимірювань високих температур, спостереження за хімічними процесами, що виникають при високих температурах, або ж для ведення контролю за роботою печей. Висока точність та надійність цього датчика робить його ідеальним інструментом як для промислових, так і навчальних потреб.

Датчик ТС-К складається з корпусу Fourier Systems та 20-сантиметрової термоелектродного дроту.

Типові дослідження

- Дослідження полум’я свічки

- Вимірювання температури зовнішніх стін та дахів будівель

- Дослідження теплової ізоляції огороджуючої конструкції будівлі

Принцип роботи

Термоелемент складається з двох довгих дротів з різних металів, які приєднані один до одного на одному кінці, а на другому знаходяться у безпосередній близькості один від одного, проте не замикаються. Коли приєднаний кінець термоелементу поміщується у температуру, що є вищою за температуру непідключеного кінця, між дротами виникає напруга. В дійсності датчик оснащений іншим температурним датчиком, призначеним для виправлення відхилення, спричиненого кімнатною температурою. Врешті, напруга, отримана після виправлення цього зміщення, підвищується і пристосовується у діапазоні 0-5 В, що є прийнятним для аналого-цифрового перетворювача реєстратора даних. Потім відповідний отриманий результат записується і зберігається у пам'яті реєстратора даних.

Характеристики датчика

| Діапазон: | 0°C – 1200 °C 32 °F – 2192 °F 273,15 К – 1473,15 К |
| --- | --- |
| Діапазон для реєстраторів MultiPRO або TriLink | 0°C – 1200 °C 32 °F – 2192 °F |
| Точність: | ±2 % від повного діапазону |
| Роздільність 12-біт: | 0,3 °C 0,55 °F |
| Частота замірів за замовчуванням: | 10 замірів на секунду |
| Особливості: | Оснащений двостороннім калібрувальним гвинтом та калібрувальним гвинтом регулювання посилення |
| Сенсорний елемент: | Розміщений всередині наконечника датчика. |
| Рекомендоване застосування датчика: | Стійкий до слабких хімічних розчинів. Не розміщуйте кабель датчика у рідині. |

Калібрування

Датчик температури ТС-К (0 °C – 1200 °C) постачається повністю відкаліброваним.

Для проведення досліджень, які потребують надзвичайно точного калібрування, датчик температури оснащений двостороннім калібрувальним гвинтом, розміщеним у задній частині адаптера.

Розмістіть датчик температури у контрольному зразку (наприклад, лід або вода 0 °C) і розпочніть реєстрацію даних. Помістіть плоску викрутку у калібрувальний отвір і повільно прокрутіть калібрувальний гвинт, поки вихідна величина не буде досягнута.

Застосування датчика температури з реєстратором даних Nova5000 та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab CE.

- Під’єднайте датчик температури РТ-100 до виходу реєстратора Nova5000 (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Вибір одиниць вимірювання

MultiLab відображує дані у °C. Щоб змінити °C на °F або К:

1. Натисніть кнопку Реєстратор на головній панелі інструментів MultiLab, а потім натисніть Параметри.

2. Оберіть бажану одиницю вимірювання у меню Одиниці температури і натисніть ОК.

Застосування датчика температури з реєстраторами даних MultiLogPRO або TriLink та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab.

- Під’єднайте датчик температури до виходу реєстратора даних (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Вибір одиниць вимірювання

MultiLab відображує дані у °C. Щоб змінити °C на °F:

1. Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів.

2. Натисніть Властивості  навпроти виходу датчика температури.

3. Поставте позначку навпроти бажаної одиниці температури і натисніть ОК.

Приклад застосування датчика температури

Дослідження полум’я свічки

Температура полум’я свічки є різною в залежності від певної зони в межах її об'єму. Визначення характеристики такого полум’я є можливим завдяки термоелементу (високочутливому, швидкодіючому датчику температури із діапазоном дії від 0 °C і більше 1000 °C).

Наведений нижче графік демонструє температуру у трьох різних зонах полум’я свічки.

Мал.1: Температура у трьох різних зонах полум’я свічки

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).