Датчик температури PT-100

(від -200 °C до 400 °C)   		DT0279

Датчик температури PT-100 (-200 °C – 400 °C) може під’єднуватися до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Датчик температури PT-100 є платиновим термометром опору (PRT), який вирізняється високою точністю та широким температурним діапазоном (від -200 °C до 400 °C).

Датчик температури складається із адаптера Fourier Systems та платинового термометру опору (РТ-100).

Завдяки широкому діапазону (від -200 °C до 400 °C) датчик можна застосовувати у якості термометра для проведення досліджень з хімії, фізики, біології, науки про Землю та навколишнє середовище і він найкраще підходить для здійснення вимірювань температури води та інших хімічних розчинів.

Типові дослідження

Датчик РТ-100 найкраще підходить для промислового застосування, коли необхідна висока точність РТ-100. У науковій сфері датчик РТ-100 здебільшого застосовується для проведення досліджень наднизьких температур. Завдяки здатності до вимірювання при низьких температурах та високій точності цей датчик має широкий спектр можливостей для дослідження зріджених природних газів та інших речовин.

Принцип роботи

Принцип роботи датчика полягає у вимірюванні опору платинового елементу. Платинові термометри опору застосовують електричний опір і для функціонування потребують електричний струм 1,7 мА, що надається за допомогою адаптера Fourier Systems. Теоретично, опір змінюється лінійно із температурою.

Платиновий термометр опору (РТ-100) має опір 100 Ом при 0 °C та 138,4 Ом при 100 °C.

Адаптер підсилює вихідну напругу до діапазону 0-5 В, що є прийнятною для аналого-цифрового перетворювача реєстратора даних. Потім температура обчислюється і записується у пам'ять реєстратора.

Характеристики датчика

| Діапазон: | -200°C – 400 °C -328 °F – 752 °F 73,15 К – 673,15 К |
| --- | --- |
| Діапазон для реєстраторів MultiPRO або TriLink | -200°C – 400 °C -328 °F – 752 °F |
| Точність: | ±2 % від повного діапазону |
| Роздільність 12-біт: | 0,15 °C |
| Частота замірів за замовчуванням: | 10 замірів на секунду |
| Час відклику (для 90% змін у показаннях): | 20 секунд у рідині 40-60 секунд у повітрі |
| Особливості: | Оснащений двостороннім калібрувальним гвинтом |
| Сенсорний елемент: | Розміщений всередині наконечника датчика. |
| Рекомендоване застосування датчика: | Застосовуйте тільки у слабких хімічних розчинах. Не розміщуйте кабель датчика у рідині. Не розміщуйте датчик біля відкритого полум’я або на нагрітій пластині. |

Калібрування

Датчик температури РТ-100 постачається повністю відкаліброваним.

Для проведення досліджень, які потребують надзвичайно точного калібрування, датчик температури оснащений двостороннім калібрувальним гвинтом, розміщеним у задній частині адаптера.

Розмістіть датчик температури у контрольному зразку (наприклад, лід або вода 0 °C) і розпочніть реєстрацію даних. Помістіть плоску викрутку у калібрувальний отвір і повільно прокрутіть калібрувальний гвинт, поки вихідна величина не буде досягнута.

Застосування датчика температури з реєстратором даних Nova5000 та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab CE.

- Під’єднайте датчик температури РТ-100 до виходу реєстратора Nova5000 (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Вибір одиниць вимірювання

MultiLab відображує дані у °C. Щоб змінити °C на °F або К:

1. Натисніть кнопку Реєстратор на головній панелі інструментів MultiLab, а потім натисніть Параметри.

2. Оберіть бажану одиницю вимірювання у меню Одиниці температури і натисніть ОК.

Застосування датчика температури з реєстраторами даних MultiLogPRO або TriLink та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab.

- Під’єднайте датчик температури до виходу реєстратора даних (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Вибір одиниць вимірювання

MultiLab відображує дані у °C. Щоб змінити °C на °F:

1. Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів.

2. Натисніть Властивості  навпроти виходу датчика температури.

3. Поставте позначку навпроти бажаної одиниці температури і натисніть ОК.

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).