Датчик електропровідності        DT035A

Датчик електропровідності можна під'єднати до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Датчик електропровідності призначений для вимірювання електропровідності рідин та розчинів і здатний підтримувати повний діапазон вимірювання в межах 0 – 20 мСм.

Датчик застосовується для проведення різних експериментальних досліджень в біології, хімії та науці про оточуюче середовище.

Електропровідність є найлегшим серед досліджень водних зразків на вплив оточуючого середовища; вона визначає загальну концентрацію іонів у зразках завдяки безпосередньому зв’язку між електропровідністю та концентрацією іонів у розчині.

Датчик електропровідності (DT035A) складається з адаптеру Fourier Systems (DT035) та електроду електропровідності (DT050).

Типові дослідження

- Проведення досліджень оточуючого середовища

- Вимірювання електропровідності при розчиненні солей у воді

- Порівняння електропровідності різних водних зразків

- Визначення концентрації іонів у розчині

Принцип роботи

У розчині струм проходить завдяки перенесенню іонів. Збільшення концентрації іонів у розчині призведе до отримання вищих значень електропровідності.

Датчик електропровідності вимірює здатність розчину проводити електричний струм між електродами.

До двох вугільних електродів у датчику електропровідності прикладена різниця потенціалів. Результуючий струм відповідає електропровідності розчину. Цей струм перетворюється у напругу (вольтаж) і встановлюється у діапазоні 0-5 V, що застосовується у аналогово-цифровому перетворювачі реєстратора даних. Потім результат зберігається у пам'яті реєстратора.

Характеристики датчика

| Діапазон: | 0 – 20 мСм |
| --- | --- |
| Точність: | ± 8% від повного діапазону |
| Роздільність (12-біт): | 5 µS |
| Матеріал електроду для визначення електропровідності | Вуглець, 2-Cell (двокомірковий) |
| Значення константи комірки (K Cell value): | 1.0 |
| Допустиме відхилення значення константи комірки | ± 20% |
| Діапазон температур: | 0 - 80 °C |
| Мінімальний розмір зразка | 25 мл |
| Час реакції для 95% показань | 5 секунд |
| Особливості: | Укомплектований вигнутою викруткою |

Технічні особливості

- Щоб отримати більш точні результати, перед використанням датчика електропровідності потримайте його контактний щуп близько 20 хвилин у деіонізованій воді.

- Якщо інші види датчиків електрохімічного типу (датчик кисню або рН) одночасно розміщуються у тому самому розчині і під’єднані до одного реєстратора даних, вони можуть перешкоджати сигналам один одного. Тримайте датчики якомога далі один від одного – необхідна відстань залежатиме від електропровідності розчину. Якщо проблему не вирішено, спробуйте під'єднати датчики до різних реєстраторів даних або робити заміри кожним датчиком по черзі.

- Під час вимірювання уникайте твердих частинок, дайте їм осісти. Стежте, щоб на датчиках не накопичувались осадкові відкладення.

- Після проведення вимірювань промийте електрод деіонізованою водою.

Список обладнання

| Адаптор та електрод, разом DT035A | Адаптор DT035, окремо | Електрод DT050, окремо |
| --- | --- | --- |

Встановлення обладнання

- Під’єднайте електрод до адаптера.

- Під’єднайте адаптер до реєстратора даних.

Калібрування

Датчик електропровідності поставляється вже повністю відкаліброваним.

Проте для досліджень, які вимагають надзвичайно точного калібрування, у комплектацію датчика входить спеціальна вигнута викрутка, розміщена у задній частині корпусу адаптера.

- Переконайтеся, що датчик електропровідності чистий.

- Під’єднайте датчик до реєстратора даних.

- Занурте датчик у розчин хлористого калію 0,01 моль/л або інший стандартний розчин з відомою величиною згідно наведеної нижче таблиці при відповідній температурі. Частина щупа із коміркою повинна бути повністю занурена у відомий розчин.

- Поворушіть щуп, щоб позбавитися повітряних бульбашок, які могли опинитися у комірці щупа. Почніть запис даних.

- Введіть плоску викрутку в калібрувальний отвір і повільно прокручуйте калібрувальний гвинт, поки не отримаєте контрольне значення.

Стандартні значення електропровідності для 0,01 M KCl

| Температура, °C | Стандартні значення електропровідності (MicroSystems) |
| --- | --- |
| 0 | 776 |
| 5 | 896 |
| 10 | 1020 |
| 15 | 1147 |
| 16 | 1173 |
| 17 | 1199 |
| 18 | 1225 |
| 19 | 1351 |
| 20 | 1278 |
| 21 | 1305 |
| 22 | 1332 |
| 23 | 1359 |
| 24 | 1386 |
| 25 | 1413 |

Використання датчика електропровідності з реєстраторами даних Fourier та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab (з вашого ПК або Nova5000).

- Під’єднайте датчик електропровідності до першого входу I/O-1.

- Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик електропровідності.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Очищення електрода

  - Стандартний метод: зробіть розчин із ½ чайної ложки рідкого мила на 200 мл теплої води, у який на декілька хвилин покладіть електрод. Потім обережно протріть елемент ватним аплікатором і ретельно промийте деіонізованою водою.

  - Неорганічний метод «нарощування»: покладіть кінчик електрода у розчин хлоридної (соляної) кислоти 0,1 моль/л на 10 хвилин, потім ретельно промийте деіонізованою водою.

  - Метод «жирної плівки»: промийте кінчик електрода ацетоном або метанолом (не занурюючи), потім промийте згідно стандартного методу, як зазначено вище. Ретельно промийте деіонізованою водою.

Після очищення будь-яким чи усіма зазначеними методами, занурте електрод в деіонізовану воду за 20 хвилин до калібрування.

Зберігання

- Переконайтеся, що вимірювальні комірки чисті.

- Не допускайте взаємодії поверхні вимірювальної комірки щупа з будь-якими твердими предметами. Якщо поверхня вимірювальної комірки щупа забруднилася, очистіть електрод (див. розділ Очищення електрода).

- Зберігайте електрод у сухому вигляді.

Приклад застосування датчика електропровідності

Електропровідність солоної води

В цьому експерименті буде досліджено вплив на електропровідність води від підвищення концентрації хлориду натрію (кухонна сіль).

Мал.1: Електропровідність солоної води

Діагностика неполадок

Якщо значення електропровідності виходять за межі діапазону, зміщуються або в цілому є неточними:

- Перевірте постійну сумісність комірки із стандартом

- Застосовуйте свіжі стандартні розчини та новий скляний посуд

- Відкалібруйте прилад згідно стандартів при температурі зразка

- Зробіть легкий поштовх комірки від нижньої частини посудини, щоб усунути повітряні бульбашки

- Прочистіть електрод

- Залиште електрод на всю ніч у деіонізованій воді

Зверніть увагу: Спробуйте кожну рекомендацію у зазначеному вище порядку, а потом проведіть калібрування.

Технічна підтримка

За технічною підтримкою звертайтесь за наступною адресою:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, перегляньте розділ частих запитань:

http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).