Спірометр (датчик дихання)      DT037А

Спірометр можна під'єднати до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink. Це датчик дихання, який дозволяє учням проводити досліди з фізіології. Ґрунтуючись на швидкості повітря, спірометр обчислює швидкість потоку повітря та ємність легень користувача, який дихає у датчик. За замовчуванням, результати відображаються у літрах на хвилину.

Спірометр складається з корпусу Fourier Systems із спеціальною трубкою датчика дихання та знімною одноразовою пластиковою насадкою.

Типові дослідження

- Дослідження легеневої ємності спортсменів та людей, що не ведуть спортивний спосіб життя

- Порівняння легеневої ємності курців та некурців

- Проведення різних досліджень дихання

Принцип роботи

Спірометр ґрунтується на роботі надчутливого датчика тиску та спеціальної трубки датчика дихання. Всередині цієї трубки знаходиться невеликий диск, що звужує середину трубки. Коли повітря проходить крізь трубку, на одній стороні диску створюється тиск, а на іншій – вакуум. Датчик тиску розпізнає цей тиск, після чого згодом змінюється вихідна напруга. Аналого-цифровий перетворювач реєстратора даних перетворює напругу у відповідні результати. Зауважте, що коли повітря рухається через трубку у зворотному напрямку, датчик вимірюватиме негативне значення.

Характеристики датчика

| Діапазон: | ± 315 л/хв ± 5,25 л/сек |
| --- | --- |
| Точність: | ±8 % від повного діапазону |
| Роздільність (12-біт): | 0,16 л/хв |
| Частота замірів за замовчуванням: | 10 замірів на секунду |

Перелік обладнання DT037A

| Спірометр | DT037 |
| --- | --- |
| Одноразова пластикова насадка | DT031 |

Калібрування

Спірометр не потребує калібрування.

Безпека

З метою забезпечення гігієнічних умов, не допускайте використання пластикової насадки більше, ніж однією людиною.

Застосування спірометра з Nova5000 та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab CE.

- Під’єднайте спірометр до виходу реєстратора Nova5000 (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Вибір одиниць вимірювання

MultiLab відображує дані у л/хв. Щоб змінити л/хв. на л/сек:

- Натисніть кнопку Реєстратор на головній панелі інструментів MultiLab і натисніть Параметри.

- Оберіть бажану одиницю вимірювання у меню Одиниці спірометра і натисніть ОК.

Застосування спірометра з реєстраторами даних MultiLogPRO або TriLink та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab.

- Під’єднайте спірометр до виходу реєстратора (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Вибір одиниць вимірювання

MultiLab відображує дані у л/хв. Щоб змінити л/хв. на л/сек:

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів.

- Натисніть кнопку Властивості навпроти виходу спірометра.

- Позначте бажану одиницю вимірювання спірометра і натисніть ОК.

Приклад застосування спірометра

Об'єм повітря у легенях

Спірометр застосовується для вимірювання об'єму повітря у легенях. Нижченаведений графік демонструє швидкість потоку повітря при диханні із застосуванням спірометра.

При Інтегруванні (одна з функцій обробки даних програмного забезпечення MultiLab) половини дихального циклу можна обчислити ємність легенів (обсяг повітря у легенях) користувача.

| Мал.1: Вимірювання дихання | Мал. 2: Один дихальний цикл та об’єм легенів |
| --- | --- |

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).