Датчик CO2						DT040A

Датчик вуглекислого газу

Датчик СО2 можна під'єднати до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Датчик СО2 вимірює концентрацію вуглекислого газу (частин на мільйон, ppm) у газах, таких як, наприклад, повітря.

Датчик СО2  - новий датчик з твердим електролітом, що передбачає високу вибірковість СО2, має низьку залежність від вологості та компактні розміри. Датчик може виявляти діапазон значень вуглекислого газу від 350 до 5000 ppm, що робить його застосування ідеальним для контролю повітря в приміщеннях.

Датчик СО2  (DT-040A) поставляється із пластиковою посудиною для відбору проб газу – пробовідбірником (100 мл) та гумовою пробкою (12244).

Датчик СО2  застосовується для проведення різних досліджень з біології, хімії та науки про оточуюче середовище.

Типові дослідження

- Збільшення вмісту вуглекислого газу від невеликих тварин та комах

- Зміни у концентрації вуглекислого газу в рослинному тераріумі під час циклів фотореспірації та фотосинтезу

- Дослідження рівнів СО2 під час клітинного дихання гороху та бобів

- Зміна рівнів концентрації вуглекислого газу у класному приміщенні

- Дослідження рівня, при якому вуглекислий газ видаляється із закритого середовища, використовуючи гідроксид натрію або гідроксид калію

- Рівень виділення вуглекислого газу у хімічній реакції між соляною кислотою та гідрокарбонатом натрію

- Вимірювання рівня, при якому вуглекислий газ поширюється через трубку для дифузії

- Виділення вуглекислого газу під час ферментації (бродіння) цукрів

Принцип роботи

Сенсорний елемент СО2 складається із твердого електроліту, розміщеного між двома електродами, разом із нанесеним плівковим нагрівачем (RuO2 – діоксид рутенію). Спостерігаючи за зміною електрорушійної сили (EMF), що виникає між двома електродами, можна виміряти концентрацію вуглекислого газу.

Верхня частина ковпачка датчика містить адсорбент (цеоліт) для зменшення впливу інших газів.

Сенсорний елемент представляє лінійне співвідношення між виниклою електрорушійною силою та логарифмом концентрації вуглекислого газу. Вбудовані мікропроцесор та цифро-аналоговий перетворювач створюють вихідну напругу, лінійно пропорційну концентрації вуглекислого газу.

Характеристики датчика

| Діапазон: | 350 – 5000 частин на мільйон (ppm) |
| --- | --- |
| Точність: | 20 % при 1000 ppm |
| Роздільна здатність (12-біт) | 8 ppm при 350 ppm; 100 ppm при 5000 ppm |
| Рекомендована частота замірів: | 10 замірів в секунду |
| Час відклику: | 90 секунд (до 90% кінцевої величини) |
| Поточне споживання: | Близько 50 мА |
| Стандартний діапазон робочих температур: | Від -10 °C до 50 °C |
| Стандартний діапазон вологості: | Від 5% до 95% |
| Діапазон температур зберігання: | Від -20 °C до 60 °C |
| Діапазон допустимої вологості при зберіганні: | Від 5% до 90% |

Технічні примітки:

- Оскільки датчик вуглекислого газу споживає відносно високий рівень струму, наполегливо рекомендується проводити роботи, під час живлення адаптером змінного/постійного струму реєстратора даних.

- До реєстраторів даних MultiLogPRO та Nova5000 можна одночасно підключати два датчики СО2. До реєстратора даних TriLink можна підключити лише один датчик.

Список обладнання

- Датчик СО2 та пробовідбірник             DT040A

- Датчик СО2, окремо                              DT040

- Пробовідбірник (100 мл)                      12244

з гумовою пробкою

Калібрування

Датчик СО2 поставляється вже повністю відкаліброваним.

Датчик СО2 проводить просту процедуру автоматичного калібрування щоразу як ви підключаєте датчик до реєстратора даних.

Для забезпечення вдалого калібрування рекомендується дотримуватися наступних вказівок:

- Помістіть пробовідбірник разом із датчиком назовні на достатній період часу, щоб вміст датчика було замінено свіжим повітрям. Калібрування спирається на той факт, що зовнішнє повітря містить 400 ±40 частинок на мільйон (ppm) СО2.

- Помістіть датчик у газовий пробовідбірник із свіжим повітрям. Проведіть цю процедуру, тримаючи гумову пробку датчика, а не сам пробовідбірник.

- Під’єднайте датчик до реєстратора даних.

Процедура калібрування розпочинається автоматично. На час процесу калібрування (приблизно 120 секунд) швидко блиматиме зелений світлодіодний індикатор. Коли індикатор перестане блимати, датчик буде відкалібрований і готовий до використання.

Нижченаведений графік (Мал.1) було записано під час процесу калібрування.

Мал.1: Спостереження за процедурою автоматичного калібрування

Застосування датчика СО2 з реєстраторами даних Fourier та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab (з вашого ПК або Nova5000).

- Під’єднайте датчик СО2 до першого входу реєстратора даних І/О-1.

- Програма MultiLab автоматично розпізнає Датчик СО2.

- Натисніть Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Встановлення поточних показань датчика СО2 на нуль

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab (з вашого ПК або Nova5000).

- Під’єднайте датчик СО2 до першого входу реєстратора даних І/О-1.

- Програма MultiLab автоматично розпізнає Датчик СО2.

- Натисніть Встановлення на головній панелі інструментів

- Натисніть Властивості  біля входу для датчика СО2 на реєстраторі даних.

- Натисніть вкладку Встановити на нуль.

- Поставте позначку у клітинці Встановити поточні показання на нуль.

- Натисніть ОК.

- Запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Приклад використання датчика СО2

Вимірювання вмісту СО2, виділеного під час дихання проростаючих насінин

Для процесу проростання необхідно багато енергії, що утворюється в результаті клітинного дихання. В цьому процесі запасні матеріали розчиняються до СО2 і поглинається кисень.

В даному дослідженні об’єми СО2, виділеного під час дихання розпухлих горошин, вимірюється за допомогою датчика СО2.

Мал.2: Вимірювання СО2, виділеного під час дихання проростаючих насінин

Діагностика неполадок

Якщо програма MultiLab не розпізнає датчик СО2 автоматично, зверніться до технічної підтримки компанії Fourier Systems.

Технічна підтримка

За технічною підтримкою звертайтесь за наступною адресою:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, перегляньте розділ частих запитань:

http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).