Лічильник Гейгера-Мюлера      DT116

МАЛЮНОК

Лічильник Гейгера-Мюлера можна підключити до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Лічильник Гейгера-Мюлера має вбудовану лічильну трубку Гейгера-Мюлера, що чутлива до альфа, бета та гамма радіації і призначена спеціально для автоматичного вимірювання радіоактивного випромінювання.

Лічильник Гейгера-Мюлера постачається із штативом та захисною кришкою.

Діапазон Лічильника Гейгера-Мюлера становить від 0 до 4096 Бк  (Беккерель) і він обладнаний індикатором живлення та пристроєм звукової сигналізації, який видає звуковий сигнал з кожним записаним сигналом.

Типові застосування

- Демонстрація випадкового характеру радіоактивного випромінювання

- Вимірювання залежності радіоактивності від відстані до радіоактивного джерела

- Дослідження впливу різних абсорберів на радіацію

Принцип роботи

Лічильник Гейгера-Мюлера обладнаний вбудованою лічильною трубкою Гейгера-Мюлера та вбудованим джерелом живлення. Це дозволить вам напряму підключатися до входу реєстратора даних, який також забезпечує робочу напругу 5 В.

Лічильник Гейгера-Мюлера обладнаний індикатором живлення, який вказує, що робоча напруга подається на пристрій – жовтий світлодіод. Більш того, пристрій обладнано пристроєм звукової сигналізації, який видає звуковий сигнал з кожним записаним сигналом.

Віконце трубку виготовлене з дуже тонкого та тендітного матеріалу, який може бути легко знищений. Саме з цієї причини він обладнаний захисною кришкою, яку у більшості випадків можна не знімати, окрім як при вимірюванні альфа-радіації. Кришка постачається з вентиляційним отвором, щоб уникнути створення вакууму при знятті кришки або зворотного процесу при надяганні кришки на місце. Дуже важливо, щоб вентиляційний отвір був незакритий при надяганні чи знятті кришки.

Характеристики датчика

| Діапазон: | 0 – 4096 Бк |
| --- | --- |
| Роздільна здатність (12-біт): | 1 Бк |
| Чутливість: | Альфа, бета, гамма |
| Щільність вікна: | 1.5 до 2.0 мг/см2 |
| Матеріал вікна: | Слюда |
| Наповнення газом: | Неон, аргон та галоген |
| Час простою за рекомендованої напруги живлення | 90 мікросекунд |
| Гранична напруга плато (Vb1): | 450 В |
| Довжина плато (Vb1-Vb2): | 150 В |
| Рекомендована напруга живлення: | 500 В |
| Тип входу реєстратора даних: | Цифровий |

Плато:

Плато це частина діаграми, на якій кількість імпульсів на секунду (майже) не залежить від напруги.

Малюнок

Технічні примітки

- Захисну кришку у більшості випадків можна не знімати, окрім як при вимірюванні альфа-радіації.

- Дуже важливо, щоб вентиляційний отвір був незакритий при надяганні чи знятті кришки.

- Лічильник Гейгера-Мюлера повинен підключатися лише до цифрових входів реєстратора даних, якими є перший та другий входи MultiLogPRO або TriLink, та усі входи Nova5000.

- Лічильник Гейгера-Мюлера не може бути автоматично визначений реєстратором даних, тому реєстратор даних повинен бути в режимі 8-входів

Калібрування

Лічильник Гейгера-Мюлера постачається повністю відкаліброваним. Додаткове калібрування не потрібно.

Використання Лічильнику Гейгера-Мюлера з Nova5000 та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програму MultiLab CE.

- Підключіть Лічильник Гейгера-Мюлера до входу датчику Nova5000, починаючи з I/O-1.

- Натисніть кнопку Установка на головній панелі.

- Зніміть позначку з чекбоксу Автоматичне визначення датчиків.

- Виберіть Лічильник ГМ 4096 Бк з відповідного випадаючого меню поряд з входом датчику.

- Натисніть вкладку Частота і виберіть частоту вимірювання реєстратора даних.

- Натисніть вкладку Замір і виберіть кількість вимірів, які мають бути зібрані.

- Натисніть OK.

- Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Використання Лічильнику Гейгера-Мюлера з MultiLogPRO або TriLink та програмним забезпеченням MultiLab

- Встановіть MultiLogPRO або TriLink у режим 8-входів.

- Підключіть Лічильник Гейгера-Мюлера до цифрових входів датчиків MultiLogPRO або TriLink (I/O-1 або I/O-2).

- Натисніть Установка на головній панелі.

- Виберіть Лічильник ГМ 4096 Бк з відповідного випадаючого меню поряд з входом датчику.

- Натисніть Установка на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту вимірювання реєстратора даних та кількість замірів. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Приклад використання Лічильнику Гейгера-Мюлера

Радіоактивність та відстань від джерела радіації

У цьому досліді ми перевіримо взаємозалежність між радіоактивністю та відстанню між джерелом радіації та датчиком Гейгера-Мюлера.

малюнок

Малюнок 1: Залежність радіоактивності від відстані

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступною адресою:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, перегляньте розділ частих запитань:

http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном один рік, що означає, що на період дванадцять місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).