Інтелектуальний датчик-шків          DT122А

Інтелектуальний датчик-шків може під’єднуватися до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Інтелектуальний датчик-шків складається зі шківу та датчика фото-воріт і застосовується для вимірювання швидкості шнура, натягнутого на шків. Це здійснюється вимірюванням дотичної швидкості шківа. Інтелектуальний датчик-шків здатний здійснювати вимірювання у межах всього діапазону 0 – 99 м/с.

Інтелектуальний датчик-шків зазвичай використовується при проведенні дослідів з механічної фізики для вимірювання швидкості та прискорення об’єктів, що рухаються, та для вивчення законів динаміки Ньютона.

Типові дослідження

- Дослідження руху динамічних візків на доріжці

- Дослідження другого закону Ньютона

- Дослідження руху машини Атвуда

Принцип роботи

Датчик фото-воріт містить гостронаправлений інфрачервоний промінь і має високу швидкодію, що надає дуже точні сигнали при визначенні часу. Коли шків блокує інфрачервоний промінь між джерелом та детектором, продуктивність роботи фото-воріт є високою (висока напруга, 5 В, зазначено на графіку) і на фото-воротах загоряється світлодіодний (LED) індикатор. Коли промінь не заблокований, продуктивність роботи фото-воріт є низькою (низька напруга, 0 В, зазначено на графіку) і світлодіодний індикатор вимкнений.

Реєстратор даних вимірює час між послідовними блокуваннями інфрачервоного променя та обчислює швидкість.

Характеристики датчика

| Діапазон: | 0 – 99 м/с |
| --- | --- |
| Точність: | 0,05 м/с |
| Роздільна здатність (12-біт): | 0,024 м/с |
| Максимальна частота замірів: | 100 м/с |
| Часовий інтервал: | < 5 μs |
| Помилка внаслідок паралаксу: | Для об’єкта, що переміщується в радіусі 1 см від детектора, зі швидкістю менше 10 м/с, різниця між точною та дійсною довжиною складає менше 1 мм. |
| Інфрачервоне джерело: | Максимальне значення – при 800 нм |
| Вихід реєстратора даних: | Цифровий |

Технічні примітки

- Інтелектуальний датчик-шків має під’єднуватися лише до цифрових виходів реєстратора даних, тобто до першого або другого виходів реєстраторів даних MultiLogPRO або TriLink та до будь-якого виходу реєстратора Nova5000

- Реєстратор даних не розпізнає інтелектуальний датчик-шків автоматично, тому реєстратор слід встановити у режимі 8 виходів.

Калібрування

Інтелектуальний датчик-шків постачається повністю відкаліброваним і подальшого калібрування не потребує.

Перелік обладнання DT122A

Інтелектуальний датчик-шків         DT122A

Шків датчика                                    DT122

Фото-ворота 	DT137

| Інтелектуальний датчик-шків DT122A | Шків датчика DT122 | Фото-ворота DT137 |
| --- | --- | --- |

Встановлення обладнання

Шток, який постачається разом із фото-воротами, можна вставити в отвір фото-воріт. Це зручний спосіб для прикріплення фото-воріт. Протягніть шток через отвір у фото-воротах і пересуньте шків у таке положення, щоб шток можна було протягнути у отвір. Закріпіть шток, щоб шків щільно утримувався навпроти фото-воріт. При правильному положенні спиці шківа блокуватимуть інфрачервоний промінь фото-воріт щоразу при проходженні спиць повз промінь. Шток можна прикріпити до кільцевого штативу, застосовуючи звичайні лабораторні затискачі.

Застосування датчика-шківа з реєстратором даних Nova5000 та програмним забезпеченням MultiLab

За замовчуванням, програмне забезпечення MultiLab відображує вимірювання швидкості.

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab CE.

- Під’єднайте датчик-шків до цифрового виходу реєстратора даних Nova5000 (починаючи з І/О-1).

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів.

- Зніміть позначку з поля Автоматичне знаходження датчиків.

- Виберіть Датчик-шків з випадаючого меню навпроти виходу Датчика.

- Запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків.

- Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Застосування датчика-шківа із реєстраторами даних MultiLogPRO або TriLink та програмним забезпеченням MultiLab

За замовчуванням, програмне забезпечення MultiLab відображує вимірювання швидкості.

- Встановіть реєстратор даних MultiLogPRO або TriLink у режим 8 виходів.

- Під'єднайте датчик-шків до цифрового виходу реєстратора даних MultiLogPRO або TriLink (починаючи з І/О-1).

- Натисніть Встановлення на головній панелі інструментів.

- Із випадаючого меню виберіть Датчик-шків біля виходу датчика.

- Запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків.

- Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Вибір вимірювання

За замовчуванням, програмне забезпечення MultiLab відображує вимірювання швидкості. Для відображення інших вимірювань, таких як Положення або Прискорення, відкрийте діалогове вікно Параметри Датчика:

  - Натисніть кнопку Майстер встановлення на головній панелі інструментів.

  - Натисніть Параметри навпроти виходу датчика-шківа.

  - Позначте клітинки навпроти потрібних вимірювань.

  - Натисніть ОК.

Приклад застосування інтелектуального датчика-шківа

Другий закон Ньютона

У цьому досліді ми визначаємо взаємозв’язок між силою та прискоренням. Похила лінія на графіку зіставлення швидкості проти часу є прискоренням. Швидкість вимірюється за допомогою інтелектуального датчика-шківа.

| Швидкість (м/с) |  |
| --- | --- |
|  | Час (с) |

Малюнок 1: Зіставлення швидкості проти часу при прискореному русі

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).